手术无影灯招标参数

* 1. LED双母灯
	2. 采用知名品牌弹簧臂，调节轻便不漂移；
	3. 灯头超薄设计，厚度≤100mm，直径≤700mm，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求（提供证明文件）；
	4. 灯头外壳及面板均为一体成型，无拼接、无镂空，方便清洁，符合IP54防水防尘等级（提供证明文件）；
	5. 灯头具备一体成型隐藏式把手，无拼接、无缝隙，方面移动，便于清洁（提供彩页或照片证明）；
	6. 配备可拆卸消毒手柄，支持134℃、205.8kPa高温高压蒸汽灭菌；
	7. 光源采用知名品牌LED冷光源，寿命≥60000h，且每组LED光源都有单独的透镜聚光；
	8. 母灯中心照度≥130,000Lux；
	9. 支持电子式光斑调节，d10最小光斑直径≤160mm，最大≥260mm，光斑调节过程中灯盘无机械角度变化（提供省级医疗器械检测所检测报告）；
	10. 照明深度≥1300mm（提供省级医疗器械检测所检测报告）；
	11. 深腔无影率≥98%（提供省级医疗器械检测所检测报告）；

13.显色指数Ra≥ 97， R9≥ 97；

* 1. 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。