一：无影灯参数要求

* 1. 采用知名品牌弹簧臂，调节轻便不漂移；
  2. 灯头超薄设计，厚度≤100mm，直径≤700mm，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求（提供证明文件）；
  3. 灯头外壳及面板均为一体成型，无拼接、无镂空，方便清洁，符合IP54防水防尘等级（提供证明文件）；
  4. 灯头具备一体成型隐藏式把手，无拼接、无缝隙，方面移动，便于清洁（提供彩页或照片证明）；
  5. 配备可拆卸消毒手柄，支持134℃、205.8kPa高温高压蒸汽灭菌；
  6. 光源采用知名品牌LED冷光源，寿命≥60000h，且每组LED光源都有单独的透镜聚光；
  7. 母灯中心照度≥130,000Lux；
  8. 支持电子式光斑调节，d10最小光斑直径≤160mm，最大≥260mm，光斑调节过程中灯盘无机械角度变化（提供省级医疗器械检测所检测报告）；
  9. 照明深度≥1300mm（提供省级医疗器械检测所检测报告）；
  10. 深腔无影率≥98%（提供省级医疗器械检测所检测报告）；
  11. 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。

二：手术台参数要求

1床体：长≥2060mm，宽≥500mm，升降 650-900mm

2五板结构，

3倾转角度：前后≥25°，左右≥20°

4背板上折≥80°，腿板下折≥90°
可外展

三：高频电刀参数要求

1 单、双极兼备，单极纯切最大功率≥300W 单双极凝功率≥50w

2 适用于整形美容科

四：手术洁净屏要求

1 循环风量≥800m³/h

2 净化装置：初效滤网、活性炭滤网、高效滤网

3 净化效率：对≥0.5μm 的尘埃粒子过滤效率不低于 99.99%，除菌率≥99.9%

五：煮沸消毒器

1电动升降，93℃热水消毒

2 清洗容积≥80L

3 有二类医疗器械注册证

4 核心配件如进出水泵、电磁阀采用知名品牌可靠性高

1. 摊烤片一体机

1 可容纳60片以上切片同时处理