全自动软式内镜清洗消毒器（双缸）招标参数

评标标准

1 价格部分（30 分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =(评标基准价／投标报价)×30。

2 商务部分（20 分）

| 评分项目 | 具体要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 业绩证明 | 提供山东省内近 2 年内中标合同，每提供一份得1 分，最高 4 分。 | 4 分 |
| 保修期 | 基础保修期为 1 年得 2 分，每增加 1 年加 1 分，最高 6 分。 | 6 分 |
| 售后服务点设置 | 本市区内设有售后服务网点，售后服务响应迅速，没有不得分 | 4分 |
| 资质 | 投标人具有有效的医疗器械生产许可证得 2分，医疗器械经营许可证得2 分，ISO9001 质量管理体系认证得 2 分。 | 6 分 |

3技术部分（50分）

3.1清洗消毒效率与功能（14分）

| 评分项目 | 具体要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 全程清洗消毒时间 | 过氧乙酸：全程消毒时间≤18分钟。超出时间不得分 | 2分 |
| 测漏功能 | 具有内镜全过程泄漏监测的装置，若内镜存在微小泄漏，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄漏，在接触液体前强制退出并报警。 | 2 分 |
| 电磁阀 | 采用进口知名品牌电磁阀，响应迅速，密封性好，提供产地证明文件 | 2分 |
| 测漏压力传感器 | 采用进口知名品牌压力传感器，性能稳定可靠，提供产地证明文件 | 2分 |
| 排液装置 | 采用泵强制排液装置，避免重力排水弊端 | 2分 |
| 清洗液、酒精计量装置 | 采用蠕动计量泵，计量精度≤5%； | 2分 |
| 洗消槽 | 双槽独立运行，互不干扰；清洗槽方便所有型号内镜摆放，单缸可洗消1-2条软式内镜；需提供槽体尺寸证明材料。 | 2分 |

3.2 自身消毒与安全保障（8分）

| 评分项目 | 具体要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 自身消毒功能 | 具备彻底的自身消毒功能，可将包含 0.2μm 除菌水过滤器在内的所有进水管路、消毒循环管路等进行彻底的自身消毒；具备第三方检测报告，证明设备自身消毒功能可灭杀管路中的所有大肠杆菌、铜绿假单胞菌，证明最终漂洗水的微生物计数小于 1CFU/100mL。 | 4分 |
| 内管腔增压泵，压力监测 | 设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水管腔，活检、吸引管腔，辅助送水管腔和抬钳器管腔等；自动检测内灌流流量，低于设定值设备报警，确保内镜清洗消毒合格。 | 4分 |

3.3 漂洗与干燥（4分）

| 评分项目 | 具体要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 双级旋转喷淋清洗 | 设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角。 | 2 分 |
| 空气，酒精干燥功能 | 有 | 2分 |

3.4 消毒效果与漂洗（8分）

| 评分项目 | 具体要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 彻底消毒，无消毒死角 | 可实现内镜内外表面、洗消槽及密封门全方位、彻底的清洗和消毒，提供按照 GB/T 35267-2017 的要求进行清洗效果的检测报告；提供按照 GB/T38497-2020 的要求对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥3 以及对铜绿假单胞菌的杀灭对数值≥5 的检测报告；提供第三方检验报告。 | 4 分 |
| 多步终末漂洗，避免消毒液残留 | 消毒后进行多步末漂洗，彻底去除消毒液残留，具有第三方检测报告，证明过氧乙酸消毒液的残留量不超过 3ppm；提供第三方检验报告。 | 4 分 |

3.5 安全与取样（5分）

| 评分项目 | 具体要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 消毒剂自动取样功能 | 通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害。 | 2分 |
| 终末漂洗用水 | 消毒后漂洗用水的细菌总数小于 10CFU/100mL，100mL 水中不含铜绿假单胞菌和（非典型）分枝杆菌，内毒素含量应不超过 0.25EU/mL，需提供第三方检测报告佐证；提供第三方检验报告。 | 3 分 |

3.6 报警与记录（6分）

| 评分项目 | 具体要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 酶液、消毒液、酒精、水压等报警装置 | 有。 | 2 分 |
| 消毒记录 | 每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件。 | 2 分 |
| 显示屏显示内容 | 显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；提供运行界面照片。 | 2 分 |

3.7 安全与认证（11分）

| 评分项目 | 具体要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 关门保护功能 | 自动门关门过程中具备障碍保护功能；若关门过程中发生挤压，会自动触发门保护报警，门自动弹开，避免人员伤害及物品损失，提供第三方检测报告或提供视频文件。 | 3 分 |
| 消毒效果检测报告、灭菌效果报告 | 提供第三方权威机构出具的产品使用过氧乙酸的消毒效果检测报告；符合 GB/T 38497-2020 规范的要求，对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥3.0，对铜绿假单胞菌的杀灭对数值≥5.0；并可以提供灭菌效果检测报告；提供消毒 (灭菌) 效果检测报告。 | 4分 |
| 国际认证报告、CE 认证 | 提供 ISO15883-1 和 ISO15883-4 的检测报告、CE 认证；提供国际认证报告、CE 认证。 | 4分 |

请投标人对照此表制作参数偏离表格，表格将包含序号、招标要求、投标实际情况、偏离情况（无偏离 / 正偏离 / 负偏离）及备注等内容。