全自动软式内镜清洗消毒器（双缸）

招标要求：

数量：1台

消毒剂：过氧乙酸

清洗液储存箱容量：≤2.5L

酒精储存箱容量：≤1L

排水装置：采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端；

水过滤器：使用0.2μm过滤后的无菌水漂洗，并提供生产厂家证明文件；

清洗液、酒精计量装置：采用蠕动计量泵，计量精度≤5%；

资质要求：1. 提供二类医疗器械注册证
2. 提供卫生安全评价报告

3.分别提供中国疾病预防控制中心(或其它权威第三方机构)出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告；

4.提供电气安全性能检测报告

5.提供电磁兼容报告

装载量：双槽独立运行，互不干扰；单槽可洗消1-2条软式内镜；

排水装置：采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。

自身消毒功能：具备专门的自身消毒程序，不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器进行消毒；

软镜内通道增压泵：设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等；

双级旋转喷淋清洗：设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角；

消毒剂自动取样功能：通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害

设备操作及提示：采用5.7寸彩色触摸屏操控显示；通过灯带颜色控制，提示设备不同状态，方便操作人员观察。

关门保护功能：关门过程中，持续检测胶条承受压力，一旦压力异常，门自动弹起，避免关门过程中夹伤人员或内镜；

内管腔增压泵压力监测：自动检测内灌流流量，低于设定值设备报警，确保内镜清洗消毒合格；

空气干燥功能：可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，也可以外接压缩气来达到更好的干燥效果；

内镜内腔清洗接头：可提供奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头

过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间

控制系统：采用PLC控制，可提供嵌入式软件著作权证书；

中文触摸屏显示：采用彩色触摸屏，具有一键启动功能，显示屏显示内容：运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时等内容。

程序运行倒计时功能：精确的设备倒计时功能，便于观测程序剩余时间，方便操作人员协调内镜洗消工作。

显示屏显示内容：显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时

管理员权限设置：产品控制系统设有三级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；监督人员拥有二级权限，可进行程序参数调整；技术人员拥有三级权限，可更改设备内部参数；

自动门、脚踏开门：自动门，可脚踢开门；避免手动开门后，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染；

关门保护功能：自动门关门过程中具备障碍保护功能；若关门过程中发生挤压，会自动触发门保护报警，门自动弹开，避免人员伤害及物品损失，提供第三方检测报告并可提供视频文件；